## NÁVOD K OBSLUZE

### SECA 354

# Gratulujeme !

Elektronická váha seca 354 určena pro kojence a malé děti je vyrobena pomocí nejnovějších technologii.

# Popis funkcí

Váha seca 354 je vybavena nízko odběrovým LC displejem, který zaručuje čisté a snadno odečitatelné zobrazení. Miska na vážení kojenců může být odejmuta, potřebujete-li vážit malé dítě ve stoje.

Váha umožňuje uchovat aktuální hmotnost v paměti a provést další vážení. Tato funkce může být použita např. při sledování příbytku hmotnosti u kojenců po kojení.

Uvedení váhy do provozu

Po vyndáni váhy z krabice vložte 4 tužkové baterie typu AA do otvoru se spodní části váhy – viz. originál obr. 3. ( zachovejte polaritu baterií ). Otvor je zakryt umělohmotným krytem. Otočte váhu do správné polohy a můžete začít vážit. Baterie vydrží až 20 000 vážících operací.

Odnímání vážící misky

Váha je vybavena tlačítkem, které je umístěno v horní části ovládacího panelu –viz. originál obr 2. Při stištění tohoto tlačítka se dá vážící miska snadno odejmout. Tato funkce slouží pro vážení větších dětí. Misku zasunete spět tak, ze ji položíte na váhu a jemným přítlakem ji zasunete spět k ovládacímu panelu viz. originál obr. 2.

# Správné vážení

- Zapněte váhu tlačítkem start a vyčkejte 5 sekund po te se zobrazí „0“.

- Položte kojence do misky na vážení tak, aby se nedotýkal okolních věcí.

- Přečtěte hmotnost na displeji.

Hmotnost nesmí být vyšší než 20 kg!

- Použitím funkce TARE zajistíte, aby se některé předměty (pleny, deky ..) nezapočítávaly do hmotnosti dítěte

  - Položte na váhu požadovaný předmět (např. plenu).

Stiskněte tlačítko TARA. Na displeji se zobrazí hodnota „0“. Váha je připravena k vážení.

- Jestliže po odejmutí dítěte z váhy stisknete dlouze klávesu (sto) bude do paměti uložena hmotnost, která je právě na displeji. (váhu nyní můžete vypnout)

- Pokud opět zvážíte dítě a sundáte ho z váhy ( např. s dekou) a krátce stisknete klávesu (sto) objeví se vám na displeji rozdíl, mezi předešlou váhou a současnou.

# Automatické vypnutí

Jestliže váha není používána po dobu cca 30 sekundách, automaticky se vypne.

Technické parametry:

Váživost:		20kg

Citlivost :		10g < 10kg > 20g

Rozměry :		552 x 156 x 332 mm

Hmotnost :		3 kg

Porovozní teplota :	+10 oC až +40 oC

Baterie:			4 x 1,5V

Záruční a pozáruční servis:

Chironax Frýdek-Místek s.r.o.

Revoluční 1280

738 01  Frýdek-Místek

Tel.: 558/638 710

Fax: 558/624 970

Email.: chironax@chironax.com

http://www.chironax.com